## Sheet1
PHỤ LỤC YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
(Kèm theo số:…../TM-BVĐKT, ngày ….tháng 5 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang)
Số TT | Tên danh mục | Yêu cầu đáp ứng, cấu hình, thông số kỹ thuật tói thiểu | Số lượng
1 | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc | 1 Yêu cầu chung -Thiết bị mới 100%, năm sản xuất: từ 2024 trở đi -Xuất xứ tại các nước trong nhóm G7 hoặc châu Âu; Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương -Nguồn điện 220V/50 Hz. -Môi trường hoạt động:Nhiệt độ tối đa ≥ 35 độ;Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. 2. Yêu cầu cấu hình -Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ -Phụ kiện đi kèm: Hướng dẫn sử dụng, Cáp nguồn, Giấy in, Cầu chì, Vỏ che bụi, Nắp đầu đo, Giấy gài tỳ cằm 3. Yêu cầu thông số kỹ thuật -Dải đo nhãn áp (IOP): tối thiểu 1mmHg ~ 60mmHg/0.1kPa ~ 8.0kPa hoặc hơn -Bước đo: ≥ 1mmHg/0.1kPa -Khoảng cách làm việc: ≥ 11mm -Phương pháp đo: Bằng tay, tự động -Chức năng hiệu chỉnh kết quả đo IOP: Bằng việc nhập dữ liệu độ dày giác mạc hoặc tương đương -Màn hình tích hợp trên thân máy: + Màn hình màu LCD ≥ 5 inch + Có thể linh hoạt xoay/vặn để thích hợp với các tư thế đo khác nhau -Máy in: Máy in nhiệt tích hợp -Phạm vi di chuyển: Trước/ sau: tối thiểu ±22mm -Theo phương ngang: tối thiểu ±43mm;Theo chiều dọc: tối thiểu ±17mm -Phạm di chuyển của tỳ cằm: Chiều dọc tối thiểu ±30mm | 01
2 | Máy điên tim 3 cần | 1. Yêu cầu chung -Thiết bị mới 100%, năm sản xuất: từ 2024 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động:Nhiệt độ tối đa ≥ 35 độ;Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. 2. Cấu hình chuẩn: Máy chính kèm xe đẩy: 01 chiếc 3. Thsông số kỹ thuật cơ bản 3.1. Thu tín hiệu điện tim - Điện trở vào: 50MW (tại 10 Mhz); Điện cực offset: ±550 mV - Mạch vào: được cách ly và bảo vệ để tránh sốc điện tim khi gắn dây cáp bệnh nhân - Tỷ số triệt nhiễu đồng pha (CMRR ): >105dB. - Dòng mạch vào: <0.05mV; Chuẩn độ điện thế: 10mm/mV ±2% - Nhiễu trong: ≤ 20µVp-p; Kênh tham chiếu: ≤ -40dB - Đáp ứng tần số: 10 Hz điểm chuẩn, 0.05 đến 150 Hz (+0.4 dB / -3.0 dB), 150 Hz (>71% lọc thông cao: 150 Hz) - Tần số mẫu: 8000 mẫu/giây 3.2. Xử lý tín hiệu - Tỷ lệ lấy mẫu phân tích : 500 mẫu / giây, 1.25 µv/LSB; Đáp ứng tín hiệu tối thiểu: 20µVp-p - Bộ lọc nhiễu điện cơ : 25/35 Hz.; Tần số cắt cao: 75,100,150 Hz (-3dB) - Bộ lọc nhiễu xoay chiều : 50/60 Hz. - Lọc trôi đường nền: yếu: -20dB (0.1Hz), mạnh: -34dB (0.1Hz). - Hằng số thời gian: 3.2 giây.; Độ nhạy: 5, 10, 20 mm/mV 3.3. Màn hình hiển thị - Kích thuớc tối thiểu: 4.8 inch; Độ phân giải: 320 x 240 điểm hoặc hơn. - Hiển thị thông số : sóng điện tim, thông tin bệnh nhân, đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, phức hợp QRS, thông báo lỗi, trạng thái tiếp xúc điện cực, nhiễu. | 10
3.4. Máy ghi - Xử lý in : Đầu in nhiệt.; Mật độ in : 200dpi - Mật độ quét đường: 1ms; Số kênh :1, 2 hoặc 3. - Tốc độ giấy: 25 mm/giây, 50 mm/giây - Thông số ghi: sóng điện tim, loại chương trình ghi, phiên bản phần mềm, ngày tháng năm, giờ phút, tốc độ giấy, độ nhạy, tên đạo trình, bộ lọc, thông tin bệnh nhân, đánh dấu sự kiện, tiếp xúc điện cực, nhiễu. - Loại giấy ghi: giấy cuộn dài 30m, khổ 63mm; Nhiễu cơ khí: ≤ 48dB ở tốc độ 25mm/s 3.5. Yêu cầu điện năng - Điện nguồn AC (100 đến 240V) ± 10%; Tần số điện nguồn: 50 / 60 Hz; Công suất: 45VA. - Thời gian vận hành pin: ≥ 120 phút (khi pin đầy: 3 kênh ghi với đầu vào 1mV 10Hz sóng sine, tốc độ ghi 25 mm/s) - Thời gian nạp pin: khoảng 10 giờ. Tiêu chuẩn an toàn - IEC 60601-1: 2012; IEC 60601-2-25: 2011; IEC 60601-1-2: 2007 - Bảo vệ chống shock điện nguồn AC: CLASS I; Kiểu vận hành: liên tục
3 | Giường bệnh nhân tối thiểu 2 tay quay 3 chức năng | - Giường bệnh: 01 chiếc. - Tải trọng : ≥200kg - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng - Phụ kiện kèm theo: Cọc truyền dich, Nệm xơ dừa - Chức năng giường tối thiểu: +Nâng đầu từ 0-90 độ.Nâng chân từ 0-45 độ +Vận hành: Bằng tay quay +Số tay quay: 02 (nâng đầu và nâng chân) | 30