## Sheet1
PHỤ LỤC YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
(Kèm thư mời báo giá số: /TM-BVĐKT ngày tháng 7 năm 2024 của bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang)
Số TT | Tên danh mục | Yêu cầu đáp ứng, cấu hình, thông số kỹ thuật | Số lượng
1 | Máy monitor sản khoa (Máy monitor tim thai) | I. Yêu cầu chung | 06 cái
- Chất lượng máy: Mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa 30 độ C
+ Độ ẩm tối đa 80%
- Năm sản xuất: Từ 2023 trở về sau
- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và bản dịch ra tiếng Việt Nam (Nếu là hàng nhập khẩu): 01 bộ
II. Cấu hình và thông số kỹ thuật
Màn hình LCD màu
- Hiển thị đường cong dữ liệu giám sát
- Vùng đánh dấu FHR bình thường (120 BPM – 160 BPM)
- Báo động FHR bất thường
- Giám sát 24/24 liên tục
- Lưu trữ dữ liệu tối thiểu 12 tiếng.
- Ngôn ngữ tùy trọn: tiếng Anh hoặc tiếng Việt
- Theo dõi song thai (tùy chọn)
- Máy in nhiệt tích hợp
2 | Máy đo nhãn áp hơi không tiếp xúc (Máy đo nhãn áp không tiếp xúc) | I. Yêu cầu chung | 01 cái
- Chất lượng máy: Mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương, Xuất xứ G7 hoặc châu Âu
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa 30 độ C
+ Độ ẩm tối đa 80%
- Năm sản xuất: Từ 2023 trở về sau
- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và bản dịch ra tiếng Việt Nam (Nếu là hàng nhập khẩu): 01 bộ
II. Yêu cầu cấu hình
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Phụ kiện đi kèm: Hướng dẫn sử dụng, Cáp nguồn, Giấy in, Cầu chì, Vỏ che bụi, Nắp đầu đo, Giấy gài tỳ cằm
III. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Dải đo nhãn áp (IOP): tối thiểu 1mmHg ~ 60mmHg/0.1kPa ~ 8.0kPa hoặc hơn
Bước đo: ≥ 1mmHg/0.1kPa
Khoảng cách làm việc: ≥ 11mm
Phương pháp đo: Bằng tay, tự động
Chức năng hiệu chỉnh kết quả đo IOP: Bằng việc nhập dữ liệu độ dày giác mạc hoặc tương đương
Màn hình tích hợp trên thân máy:
+ Màn hình màu LCD ≥ 5 inch
+ Có thể linh hoạt xoay/vặn để thích hợp với các tư thế đo khác nhau
Máy in: Máy in nhiệt tích hợp
Phạm vi di chuyển: Trước/ sau: tối thiểu ±22mm
Theo phương ngang: tối thiểu ±43mm
Theo chiều dọc: tối thiểu ±17mm
Phạm di chuyển của tỳ cằm: Chiều dọc tối thiểu ±30mm
Tổng cộng: 02 danh mục