## Sheet1
DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Thư mời số /TM-BVĐK ngày /8/2025 của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1)
TT | Tên danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu | Số lượng | Ghi chú
1 | Kim luồn tĩnh mạch số G24 | Chiếc | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có vạch cản quang các cỡ. Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau Đầu kim tối thiểu có ≥ 2 mặt vát. Catheter nhựa có ≥ 4 đường cản quang ngầm, vật liệu FEP-Teflon hoặc tương đương. Màng kị nước Tốc độ chảy và độ dài catheter : Số G24 ≥ 20 ml/phút; độ dài tối thiếu 19mm hoặc hơn. Xuất xứ: G7 hoặc Đông Nam Á | 20000
2 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm | Chiếc | Catheter 2 nòng, cỡ 12F hoặc 14F, đường kính ≥4 mm, dài ≥ 20 cm, thể tích lòng ≥1.4 ml, lưu lượng: 234 - 261 ml/phút, chất liệu Polyurethan hoặc tốt hơn. - Dây dẫn đường hình chữ J: đường kính ≥0.89 mm, dài ≥ 50 cm - Ống van: 18 G - Dao mổ - Dây nối với máy điện tim - Xi lanh: 5 ml. | 100
3 | Nẹp chữ L trái, phải các cỡ | Chiếc | Nẹp có 2 lỗ đầu và có từ ≤ 3 đến ≥ 8 lỗ thân, bề dày nẹp ≥ 2.5mm, bề rộng đầu chữ L ≤ 35mm, thân nẹp rộng ≥ 15mm, nẹp dài từ ≤ 76mm đến ≥156mm. Chất liệu thép không gỉ, cùng hãng sản xuất với vít xương cứng 4.5 và vít xốp 6.5 các cỡ. | 50
4 | Lưỡi dao mổ các số | Chiếc | Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Số 10 đến số 22. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 35000
5 | Định lượng Testosterone | Hộp | - Phạm vi phân tích: 0,1–16 ng/mL [0,35–55,5 nmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh. | 30
6 | Chất chuẩn Testosterone | Hộp | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) có đệm, ProClin 300 và natri azit. S1, S2, S3, S4, S5: Chất nền BSA, ProClin 300 và natri azit và testosterone. | 6
7 | Cốc đựng mẫu dùng cho máy phân tích miễn dịch dòng Access | Túi | Thành phần: Polystyrene | 10
8 | Định lượng ferritin | Hộp | - Phạm vi phân tích: 0,2–1.500 ng/mL (µg/L). - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) | 120
9 | Chất chuẩn Ferritin | Hộp | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, natri azit, ProClin 300. Không chứa ferritin. S1, S2, S3, S4, S5: Ferritin lần lượt ở các mức nồng độ xấp xỉ 10, 50, 200, 500 và 1.500 ng/mL | 10
10 | Thuốc thử định lượng HbA1c | Hộp | Xác định HbA1c trong máu toàn phần Gồm: Sodium azide: <0.1 %; Sodium perchlorate < 1% | 30
11 | Thuốc thử định lượng HbA1c | Hộp | Xác định HbA1c trong máu toàn phần Gồm: Sodium perchlorate :1-5%; Phosphate<=2%; Sodium azide <0,1% | 22
12 | Thuốc thử định lượng HbA1c | Hộp | Xác định HbA1c trong máu toàn phần Gồm: Sodium perchlorate <=0,3%; Sodium azide<0,1%; Phosphate: <=2%. | 34
13 | Cột sắc kí | Hộp | Cột được chế tạo bằng vật liệu SUS (thép không gỉ) và nắp xoắn hai đầu được làm từ PEEK. | 6
14 | Dung dịch rửa ly giải | Hộp | Mục đích: pha loãng mâu máu toàn phần, để rửa ống dẫn mẫu chạy qua Gồm: 2-Phenoxyethanol < 1%; Sodium azide <= 0,02% | 34
15 | Dung dịch pha loãng | Hộp | Thành phần: 2-Phenoxyethanol < 1 %, Polyoxyethylated Octyl phenol < 0.1% | 6
16 | Dung dịch hiệu chuẩn HbA1c | Hộp | Thành phần: Human source hemoglobin (Calibrator High/Low); 2-Phenoxyethanol < 1% và Polyoxyethylated Octyl phenol <0,1% (Calibrator Diluent) | 6
17 | Dung dịch rửa cho ống | Hộp | Thành phần: Nonionic Surfactant: 1- 5%; Inorganic salt: 1-5%; Antiseptic: 0.1- 1%; Pure water: 85-95%. | 4
18 | Dung dịch kiểm chuẩn đông khô | Hộp | Thành phần: Hemoglobin human: 13.0-15.0g/dL; Potassium Cyanide: <0.005%. | 8
19 | Bộ kit hồng cầu mẫu sàng lọc kháng thể bất thường | Hộp | Hồng cầu mẫu được sử dụng để sàng lọc các kháng thể bất thường. Thành phần tối thiểu: chứa ≥0,8% hỗn dịch sẵn sàng sử dụng từ các tế bào hồng cầu nhóm O được sản xuất bởi một người hiến tặng duy nhất cho mỗi lọ. Các tế bào ở trong dung dịch có chất đệm và chất bảo quản. Xét nghiệm được thực hiện thủ công hoặc trên máy phân tích nhóm máu tự động. Chứng nhận chất lượng: CE, ISO (13485) | 50
20 | Hồng cầu mẫu | Hộp | Hồng cầu mẫu được sử dụng để xác định nhóm ABO chiều ngược. Xét nghiệm được thực hiện thủ công hoặc trên máy phân tích nhóm máu tự động. Thành phần tối thiểu: gồm hỗn dịch ≥0,8% sẵn sàng sử dụng từ các tế bào hồng cầu người thuộc nhóm máu A1, B; các tế bào ở trong dung dịch có chất đệm và chất bảo quản. Chứng nhận chất lượng: CE, ISO (13485) | 60
21 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Antithrombin | Hộp | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Antithrombin theo phương pháp so màu trên máy đông máu tự động. Thành phần tối thiểu chứa yếu tố Xa nguồn gốc từ bò và heparin. Chứng nhận chất lượng CE, FDA, ISO (13485) | 5
22 | Hóa chất xét nghiệm HIV | Test | Thành phần: 1. HIV Ag/Ab Immunoreaction Cartridges -Dung dịch chứa hạt phủ kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1,kháng nguyên tái tổ hợp HIV-2 và kháng thể đơn dòng Anti HIV-1 p24, Gelatin. Chất bảo quản: natri azid... -Dung dịch chứa kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-2 đánh dấu ALP và kháng thể đa dòng Anti HIV-1 p24. Chất bảo quản: natri azid -Dung dịch tiền xử lý: chứa chất diện hoạt... 2. HIV Ag/Ab Calibrators | 12012
23 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HIV Ag/Ab | ml | Chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm HIVAg/Ab. Thành phần: dạng lỏng, 4 nồng độ | 48
24 | Dung dịch tiệt khuẩn | Lít | Hydrogen peroxide ≥25 %, Peroxyaetic acid ≥5%, Acetic Acid <9%, can ≥5 lít | 800
25 | Hóa chất nhuộm OG6 | Lít | Chai 1 lít | 6
Tổng: 25 Danh mục